- 公开招标文件

项目名称：清风园远程心电诊断监测系统

- 南京市卫生信息中心

二○一八年三月

第一章  投标邀请

南京市卫生信息中心（以下简称“信息中心”）受南京市纪委清风园管理中心(单位名称，以下简称“采购人”)委托，就远程心电诊断监测系统（项目名称）进行国内公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。

1、项目内容：远程心电诊断监测系统, 采购项目预算：24.66万元。

2、供应商应具备下列资格条件,并提供证明材料(包括但不限于):

2.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）。

2.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：医疗器械经营许可证。

2.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、是否接受进口产品：不接受。

4、是否接受联合体投标：不接受。

5、集中考察现场或答疑：签到开始时间：2018年3月27日上午9：10，签到截止时间：2018年3月27日上午9：30，地点：南京市卫生信息中心（地址：南京市鼓楼区紫竹林3号，联系人：戴秋玉，联系电话：18061768675）。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责，本次采购只接受按规定参加集中现场考察答疑（以现场签到表为准）的供应商参与。

6、投标文件份数：一式叁份（壹份正本、贰份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”

7、投标开始时间：2018年4月16日9:10，投标截止时间及开标时间：2018年4月16日9:30。

8、投标地点及开标地点：南京市卫生信息中心（地址：南京市鼓楼区紫竹林3号）2803房间，届时请投标人法定代表人或其授权代表出席开标仪式。

9、采购单位联系方式

联系人：戴秋玉

联系电话：18061768675

第二章  评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）。 | 30 |
| 2.1 | 技术 | 根据投标文件提供产品的技术参数对照招标文件要求的技术参数要求进行比较后酌情评分，完全满足招标文件要求得15分。带“★”为重要参数，不满足一项减3分，扣完为止；技术指标低于招标文件不打“★”技术指标要求的，每一项根据实际响应减1-2分。严重负偏离且影响设备性能的，经半数以上评审专家认定，本项不得分。技术指标及参数要求优于招标文件要求，且评审专家认定正偏离有意义的，每项加1分，最多加5分。 | 20 |
| 2.2 |  | 心电网络产品的功能和角色通过IHE测试，每一个功能角色证书1分，最高4分。 | 4 |
| 2.3 |  | 提供心电网络产品整体通过IHE测试为合格产品，提供合格产品的证书4分。 | 4 |
| 2.4 |  | 根据投标文件提供的系统整体配置、施工组织计划的合理性、工期保证措施是否合理及是否能确保本工程按时完工等评分，最优者得2分，其他酌情评分。 | 2 |
| 2.5 |  | 根据演示流程的流畅性和合理性等综合评分，最优的得10分，其他酌情评分，相邻评分不得超过2分。(演示内容包括远程心电诊断完整流程，演示时间不超过10分钟) | 10 |
| 3.1 | 服务 | 服务方案等满足并优于采购人需求的，最优的得5分，其他酌情评分。 | 5 |
| 3.2 |  | 服务措施及服务承诺。最优的得4分，其他酌情评分。 | 4 |
| 3.3 |  | 根据本项目所含设备的备件清单、备件库地点及备件到达时间等评分，最优的得6分，其他酌情评分。 | 6 |
| 3.4 |  | 供应商注册地在南京或在南京有分公司的得5分，其余的不得分。 | 5 |
| 4 | 业绩 | 同类项目经验:依据2013年以来完成的同类项目合同或验收报告。每提供一个得2分，满分6分（合同应能反映相关信息）。 | 6 |
| 5 | 财务状况 | 财务状况(依据经会计师事务所出具的上一年度财务报告)。最优的得2分，其他酌情评分。 | 2 |
| 6 | 对招标文件的响应程度 | 根据投标文件对招标文件的响应程度评分，最优的得2分，其他酌情评分。 | 2 |

说明：

所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据，原件备查。

第三章  采购设备清单及技术要求明细

1、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电系统PC机 | 2 | 台 | CPU：Intel双核/主频2.5 GHz；内存:8G；网卡:100/1000M；硬盘:1T；19.5英寸LED显示器 | 心电诊断系统接入 |
| 2 | 打印机 | 2 | 台 | 品牌型号可选，具体价格根据型号浮动 |  |
| 3 | 静态心电诊断系统 | 1 | 套 | 部署业务客户端，直接调用市平台服务 |  |
| 4 | 七导联动态心电 | 2 | 套 | 每套含：监测仪1台、数据转发器1台、导联线1套， | 动态心电 |
| 5 | 动态心电监测软件 | 1 | 套 | 实时心电监测、分析系统软件 |  |
| 6 | 高拍仪 | 1 | 台 | 品牌型号可选，具体价格根据型号浮动 | 病历等材料高清拍摄 |
| 7 | 硬件系统集成 | 1 | 套 | 完成设备安装和调试。同时提供相关专业技术支持、操作培训。 |  |

2、技术要求

| 编号 | 名称 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统架构 | 扩展性好，性能稳定、高效，采用成熟软件开发技术。采用符合国际标准的系统架构、计算机技术和网络技术，以保证系统的先进性。顾及信息技术的发展趋势，注重系统的未来扩展功能。 |
|  |  | 系统的数据传输全面支持（FDA）所制定的XML格式为架构心电图传输标准，HL7标准的集成标准。 |
|  |  | 接口必须满足招标方设备品牌的全覆盖，能够支持现有各种心电设备信息的数字化采集、统一存储、管理，不接纳第三方接口的方式；并能保证今后扩增引进心电仪器的有效接入，接口程序支持检查病人基本信息的自动获取。 |
|  |  | 功能齐全，流程规范，优化管理；严格权限设置，高度安全保密；数据准确，图形保真；易学易用，操作简便。系统要有检查工作站，方便医生核对病人基本信息系统资料，以防出错。 |
|  |  | 网络出现问题，可以单机版操作，并在网络恢复后可以直接上传。 |
| 2 | 静态心电数据采集存储 | 系统应该解决现有具有数字口的心电设备并兼容各种品牌心电图机的接入。 |
|  |  | 系统应该支持接收同步12导联，15-16导联、18导联静息心电图数据并存储，编辑。 |
|  |  | 常规心电以HL7-aECG格式保存，能够转换为MFER,CDA,PDF,DICOM中的至少两项国际标准。 |
| 3 | 数据分析 | 提供通用的分析工具，如同屏对比、波形放大、电子分规测量及心电图数据重新分析功能。 |
|  |  | 对于波形重叠的心电图，支持重新排列以方便测量分析，测量精度达毫秒/微伏级。 |
|  |  | 具有向量分析技术【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件和软件界面截图】。 |
|  |  | 支持Cabrera导联功能、附加导联功能。 |
|  |  | 导联组合：多份图谱任意导联组合，快速15导、18导处理。 |
|  |  | 图谱合并：多份图谱任意合并，快速15导、18导处理【提供软件界面截图】。 |
|  |  | 电轴测量，心电轴对照表。 |
|  |  | ★阿托品试验采集及处理流程【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件】。 |
|  |  | 任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能。 |
|  |  | ★梯形图生成技术【提供标注该功能描述的医疗器械注册证和检验报告所在页复印件】。 |
|  |  | 危急值预警流程：出现危机值数据,执行预警报警、优先诊断等。 |
|  |  | 诊断分级：对所有采集下来的数据进行诊断分级处理。 |
|  |  | ★支持心电事件、起博心电、晚电位功能【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件和软件界面截图】。 |
| 4 | WEB终端 浏览 | 支持在医生工作站浏览到具有查看权限的心电图结论，心电波形和打印带网格的心电图报告；Web浏览无需安装控件，可以查看原始数据，可以调整走速和增益。 |
|  |  | 具有在线心电图分析功能，查看长时间原始心电波形；提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整、单页多页显示、新旧病历对比功能、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、心拍特征点手动微调、走纸速度调整、波形放大等功能。 |
| 5 | 专业统计 查询 | 该系统可以设立多种查询条件，支持模糊查询，并可进行统计。统计结果包括工作量、费用，消耗等。具体分为患者信息查询，仪器使用统计，工作量费用统计，阳性查询，低值查询，数据范围查询等，使心电图的各种分类、心电图的查询、调阅和统计都变得方便。 |
| 6 | 管理功能 | 提供医生、护士、技师等用户的角色权限管理，工作量统计等。 |
| 7 | 与远程心电平台对接 | 要求和南京市区域心电诊断监测系统实现无缝对接，实现心电的远程诊断及报告 |
| 8 | 数据安全 | 支持数据修正，显示数据的审计、修改的痕迹；支持数据离线保存、恢复。支持单机版运行，保证异常情况下的数据恢复。 |
|  |  | 在线数据采用RAID5进行备份，保证数据的安全性，且病人资料具有延续性和完整性，方便操作和查询统计。 |
| 9 | 用户安全 | 提供集中的用户及权限管理程序，通过系统管理员为用户授权，不同权限管理不同的内容。支持用户分组机制，用于简化用户授权。 |
|  |  | 提供用户访问日志功能，对访问过的数据以及特殊的操作进行记录，并提供记录查看和检索手段。 |
| 10 | 支持智能手机浏览图形，分析图形并发报告 | 在医生工作站报告编辑终端，对需要会诊的报告提出会诊请求，系统通过3G/4G发送到专家的会诊终端，终端以类似短信方式通知会诊请求。直接打开该消息之后，可以浏览心电图原始波形，并且可以调整增益、走纸速度、测量，调整心电图的显示模式，并且实现对该心电图的描述与诊断，完成之后提交。 |
|  |  | 内容提交之后，在医生工作站报告端以IM消息的方式通知，报告医生预览专家的诊断之后，可以引用到报告中，完成报告的会诊。 |
|  |  | 会诊终端支持android系统和IOS系统的各种品牌的智能终端。 |
| 11 | 支持现有主流通信软件（微信）分享 | 通过手机APP或者诊断终端软件，将心电数据通过网络分享到微信专家群或者专家的微信，寻求技术指导或典型数据分享。 |
|  |  | 支持数据在微信中打开，需要显示原始数据，支持走速、增益的调整。并支持导联布局的切换。 |
| 12 | 特殊处理 功能 | ★漏诊提示功能：软件通过分析，可以准确的识别出无法准确显示的切迹和顿挫，并用特殊的颜色将这些区域显示出来，提示诊断医生，以防止忽略这些细节造成漏诊【提供证明该功能的著作权或原创证明文件复印件、同时提供软件界面截图】。 |
|  |  | 危急值管理：系统中具有危急值处理流程 ，演示在待诊断列表中，标明该待检查病人为危急；通过即时消息，在待诊断队列中提示，当前诊断组中的医生都可以优先处理该检查； 通过系统配置，给科室主任发送短信，短信中可以包括该检查的波形及自动诊断的结论。科主任可以通过智能终端查看波形。 |
|  |  | ★导联纠错功能：如果心电图数据因为导联接反或者胸导联接错位置而导致数据不对，无需重新采集病人数据，医生可以通过软件进行纠正【提供证明该功能的著作权或原创证明文件复印件、同时提供软件界面截图】。 |

第四章  合同主要条款

- 1、价格条件：本项目是交钥匙工程，价格应包括

(1)  设备价，包括运输费、装卸费、保险费、增值税及其它税费等；

(2)  安装和调试费用。

2、合同价款及付款方法:

合同价款：

- 设备价款：为全部成套货物。

- 安装价款：为完成本次全部货物的安装、调试的费用（包括与南京市远程心电诊断监测系统对接费用）；

- 合同总价：完成本项目及相应的服务和维保的全部费用。(本项目投标价为交钥匙价格)

付款方式：

(1）该项目无预付款；

（2）所有项目内容完成，竣工验收通过并且竣工资料完整提交后7天内，付至合同价款的95%；

（3）5%的质量保证金，质保期满后一次性付清。

3、投标货币：人民币。

4、工期：自合同签订之日起，工期为10个工作日，如采购人项目调整，则项目进度满足采购人进度要求。

5、供应商应保证，采购人在中国境内使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉,并保证商标为原厂商标。

6、安装、调试、质量监督、维护保养及其他服务配备人员条件：投标文件中应提供有关安装内容、调试、质量监督、维护保养及其他服务所需人员（包括在本项目中总负责和现场主要人员）的配备情况，包括其姓名、年龄、学历、资质、履历、类似项目经验（包括该项目情况及该人员在项目中所承担的责任）等。投标文件需详细注明该人员在本项目中所承担的职务和责任以及最低服务时间，同时确认其服务应在合同执行完毕后方告结束，所有由其提供的服务均已包含在合同总价内，并应在合同执行后提供有效证明，否则视为违约。若该人员因不可抗力无法提供合同中所承诺的服务，供应商应提供同等资历人员替代其执行合同，该人员需获得采购人确认后方可开始工作，由此所引起的一切责任由供应商自负。以上投标文件内容为合同组成。

7、验收标准: 投标文件中应提供一份验收大纲，验收标准应符合国际、国内行业技术检测标准，在采购人确认后作为验收的依据。

8、免费维修与更换缺陷部件：供应商应按投标承诺的维保时间进行免费维修保养，时间从安装调试后最终验收后起算。

（1）供应商在免费维修期间，应免费对供货产品进行例行保养、故障修理（包括急修）及确保通过质量监督部门检验所需的修理。

（2）供应商应在收到通知后4小时内赶到项目现场，对有缺陷的货物或部件进行修理或更换。

（3）如果货物或部件的缺陷经中华人民共和国政府授权的检验或检测机构认定是供应商的原因造成的，供应商应进行修理或更换并承担所有相关费用，给采购人造成损失的由供应商承担赔偿责任。

9、备品备件：供应商应按照约定免费提供相应维保期内正常使用的易损件和备件, 并附详细清单。所有备品备件必须符合ISO公制计量标准。

10、在质保期（按投标文件）满后，如备品备件可能停止生产，供应商应事先将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够的时间采购所需的备件。

11、投标人或货物制造商按合同提供的货物，如果其中含有外购件（非整机厂生产的部件），应在投标文件中说明其外购件制造商，且按合同提供的货物中，所有相同的部件必须由同一外购件制造商提供。

12、本合同应为完整设备及功能的提供。对于采购人在招标文件中所要求的功能，供应商应无条件提供。

13、投标人在投标文件中，应提供投标设备与招标文件要求的技术偏离表，如与招标文件要求无偏离也应说明。

14、投标人在投标文件中，应提供投标文件与招标文件商务条款偏离表，如与招标文件无偏离也应说明。

15、质量保证期为：本工程免费质保服务（根据投标文件）含各种软件的免费升级。

16、项目验收时，如不符合招标文件标准，则供应商负责整改，直至达到招标文件标准。

17、采购人与制造商签定合同，制造商不得以此为由对合同做实质性更改。如有违约，买卖双方均按《中华人民共和国合同法》处罚。

18、招标文件及投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对招标文件所提要求的全部接受。如有偏离请在《技术规格偏差表》或《商务条款偏差表》中注明。

19、其他优惠条件：以文字说明。

20、由供应商原因造成工期延误，每推迟一天相应赔偿合同价的千分之一，赔偿限额为合同价的5% 。

21、如因供应商原因造成项目变更（含材料设备的规格、型号的变更），变更后的技术性能不得低于招标文件的要求，变更项目的造价为零，（作为优惠，向采购人赠送）进入项目结算。